市场调研需求统计表

	序号
	设备名称
	拟采购数量
	核心参数、配置需求
	备注

	1
	阴道镜
	1
	一、整机核心要求

注册要求：镜头 + 工作站同一产品名称组合 NMPA 注册，不接受单独注册 / 组合投标。

使用年限：≥10 年。

二、镜头核心参数（★为关键项）

★成像：4K CMOS，输出2160P 超高清。

★像素：≥800 万，水平分辨率≥1600 TVL。

放大：1–80 倍。

工作距离：170–400mm（3X）。

景深：≥200mm（3X）、≥100mm（18X）。

分辨率 / 失真：空间分辨率≥18 lp/mm，几何失真≤1%。

光源：集成 LED，20cm 处照度≥35000Lx，30cm 处≥20000Lx，温升≤1℃。

操作：9 按键 + 五合一方向键 + 扣手自定义按键，支持变焦、调焦、白平衡、滤镜、采图、时序对比、界面切换。

输出：双 HDMI，支持示教同步显示。

支架：全金属可升降直立式。

三、工作站核心参数

显示器：23.8" 医用，分辨率3840×2160（4K）。

病人信息：≥4 种录入方式，自动加载历史记录。

★采图：≥6 种（扣手、脚踏、软件、自动计时、视频采集 / 回放采图）。

图像对比：时序同屏显示，镜头一键控制。

语音提示：质控流程语音播报。

评估系统：IFCPC2011/ASCCP2017 术语、RCI/Swede 评估。

▲智能诊断：智能评估、自动采图、提示病变 / 活检点 / 处理建议。

四、拓展与质控（★关键）

联网：支持局域网 / 广域网，四级权限。

★多级质控：报告审核、复核、评估指导、自动质控报表。

拓展：身份证读取、联网叫号、手术 / 检查示教 + 语音交流
	

	2
	磁场刺激仪  
	1
	一、主机核心结构与安全

分体式设计：刺激发生器 + 液冷系统液电分离，提升安全性

主动液冷散热：非静态 / 外循环，线圈超 41℃自动停机，故障自动断磁

温度显示：线圈温度实时显示，精度0.1℃

冷却可视化：实时显示冷却液液位、线圈温度

符合标准：YY/T 1474‑2016 医疗器械可用性工程

二、磁场输出核心性能

最大磁感应强度：1～8.5T，误差 ±20%

脉冲宽度：120μs，误差 ±10%

脉冲上升时间：60μs，误差 ±10μs

输出频率：0.1～130Hz 连续可调，误差 ±10%

调节精度：1Hz 内支持 0.01Hz/0.1Hz 步长

三、操作与控制

双屏配置：10.1 寸高清触控屏 + ≥21 寸固定触摸大屏

飞梭旋钮：可调节强度 、频率 、 个数 、间歇 、次数，响应延迟≤50ms

治疗中可调：可不中断治疗实时调整强度、频率

预适应调节：≥3 档强度档位，降低应激反应

触发接口：TIL 接口，兼容神经导航、EEG/EMG、机械臂等

四、治疗模式

支持 spTMS 单脉冲、rTMS 重复、TBS 爆发模式 自由切换

线圈自动识别，支持多线圈，双面双向刺激

3D 解剖图谱，支持自定义靶点定位

五、数据与信息化

大容量存储：患者信息、治疗方案、记录可查可追溯

快速检索：按姓名、病历号检索；方案关键词 / 收藏置顶

病例库：数据存储、导出、报告打印

联网对接：支持联网监测，可对接 HIS、康复管理平台

权限管理：多等级管理员账号，分级权限控制

六、配件（便携电刺激主机）核心参数

超轻便携：主机120g，尺寸 62×122×27mm；
供电：内置锂电池，USB 充电，续航≥8 小时

连接：蓝牙 4.0，可移动端控制 / 脱机独立使用

刺激类型：双通道NMES 神经肌肉电刺激，双相对称恒流波

输出：0～100mA（1mA 步长），1～120Hz，50～500μs 脉宽

模式：同步 / 交替输出，脉宽、升降时间、维持 / 断电时间可调

治疗时间：1～60min

处方：内置产康等多处方，支持自定义收藏

安全：开路报警、过电保护；电极磁扣式单手操作

 
	

	3
	LEEP刀
	1
	一、工作模式及功率

单极切割：纯切、混切 1、混切 2，最大输出功率200W

单极凝血：最大输出功率120W

双极凝血：标准双极凝，最大输出功率90W

控制方式：手控 + 脚控

功率调节：

1–40W：1W 步进

40–100W：5W 步进

100W 以上：10W 步进

二、关键功能：三路输出，功率数字显示，输出声光指示，回路电极板接触质量检测、功率自动补偿，CPU 控制，记忆关机前状态，支持内镜手术（宫腔镜、腹腔镜等），开机自检 + 代码报警（★关键参数），开路 / 短路 / 过功率 / 过电流自动保护，防电击：IEC I 类、CF 型、除颤型

三、电气与环境：工作频率：400kHz–480kHz。供电：AC220V±22V，50Hz±1Hz。运行环境：温度 5℃～40℃，湿度≤80% RH，气压 86.0～106.0kPa。
四、吸烟机核心参数：液晶显示。过滤颗粒：≤0.2μm。转速：2750 转 / 分钟。排量：3.5–4.2m³/h。
五、整机质保2 年以上，终身维修，保修期内免费维修，期满仅收配件成本费

 
	用途：具备除烟功能，用于宫颈病变手术的治疗。



	4
	腹腔镜手术器械
	1
	1.内镜采用光学玻璃、光纤、光锥，新型光学系统设计，高清分辨率。采用蓝宝石镜面，耐磨性强。

2.视向角≥30度，免失真，高清广角

3.最大插入部外径（镜体外径）≤10mm

4.工作长度≥330mm 

5.视场角≥100°

6.视场中心角分辨力≥3.0 C/(°)

7.有效景深范围≥3～100mm

8.可低温等离子或高温高压消毒

9.穿刺套管与穿刺锥的最大配合间隙应≤0.3mm。
10.穿刺套管与穿刺锥配合时，穿刺锥头端必须完全露出。

11.手术器械的外表面应光滑，杆和管部应平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。
12.转盘应能使钳头在360°内转向自如，锁扣调节应灵活，锁止可靠。
 
	

	5
	高清宫腔镜摄像系统
	1
	一、医用内窥镜摄像系统：逐行扫描≥16:9 Full HD，≥1/2.8 英寸高感度 CMOS，分辨率≥1900 线。分辨率≥1920×1080@60 帧，输出≥1080P，支持 U 盘高清录像。摄像头≥3 个遥控按键，IPX8 防水，可高温高压 / 低温等离子灭菌。≥7 寸触摸屏，≥7 种手术模式，OSD 可调亮度 / 饱和度等，≥8 种色调可调。主机使用期限≥8 年

二、医用内窥镜冷光源：≥100W LED，色温≥6000K，照度≥1400000LX，显色指数≥90。触摸屏调光，灯泡寿命≥30000 小时

主机使用期限≥10 年。与摄像系统同一制造商

三、导光束：≥Ø4×2500mm，耐高温高压
四、显示器：≥27 寸，16:9，亮度≥450cd/m²，分辨率≥1920×1080

与摄像系统同一制造商

五、内窥镜膨腔泵（膨宫泵）：压力可调范围≥100～400mmHg，流量≥0.1～1L/min。具备过压减压、过压声报警功能。配可重复使用硅胶泵头管路。主机使用期限≥10 年与摄像系统同一制造商

六、台车：1 台，内置电源接口 + 内藏式抽屉
七、宫腔镜（2 套）：工作长度≥205mm，外径≤5.0mm/6.0mm，视向角≥30°。有效景深≥3～100mm，光学工作距≥40mm，中心角分辨力≥2.52C/°。视向角 0°/10°/12°/15°/22°/30° 可选，外径≥5 种规格器械通道孔径≥3.0mm，双重密封，喇叭口导向槽。360° 旋转镜体 / 手柄波轮，钳杆带清洗通道，可拆卸镜鞘一体化，独立持续进出水，旋转时水路不动可灭菌≥700 次，与摄像系统同一制造商

八、图文工作站：i5 12 代以上 / 8G 以上内存 / 四色连供打印机，含专业宫腹腔镜软件
九、标配清单（核心）：摄像系统、冷光源、导光束、显示器、膨宫泵、台车、宫腔镜 2 根、活检钳 / 异物钳 / 剪刀各 2 把、消毒盒 2 个、图文工作站 1 套

	

	6
	生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站
	1
	一、核心硬件与通道

治疗通道：≥4 个独立通道，电刺激 + 生物反馈同步通道≥2 个，支持多部位 / 多患者同步治疗

显示：一体化整机，≥21 英寸大屏，180° 旋转

联网：5G 无线 + 双天线双频，支持数据同步、云 / 医联体 /手机 APP 对接

音频：无线蓝牙声音管理，全程语音提示，异常语音 + 文字报警

二、EMG 检测核心指标：EMG 检测范围：2–2000 μV；测量灵敏度：≤1 μV；系统噪声：≤1 μV；通频带宽：20 Hz～500 Hz（-3dB）；差模输入阻抗：≥5 MΩ；共模抑制比：≥100 dB

三、电刺激核心参数：波形：单面波、双面波、交互波（标配）；脉宽：50–800 μs 可调；频率：1–400 Hz 可调；强度：≥90 mA 可调

支持治疗中动态调节频率、脉宽

四、评估功能

筛查模式：2′05″快速筛查 / 5′50″标准评估

评估内容：Ⅰ/Ⅱ 类肌张力、耐力、协调性，自动生成带治疗建议报告

配套评估：尿失禁、POP‑Q、性功能、生活质量、产后抑郁、电子排尿日记

实时腹肌监测 + 异常动作提示

五、治疗与训练

治疗模式：生物反馈、神经肌肉电刺激、联合模式、场景动画反馈、触发电刺激、居家康复器训练

预置方案：≥120 种盆底康复临床方案，方案开放编辑

多媒体反馈：16 个场景训练 + 得分评估

反射训练：40 种 A3 反射 / 场景反射图形，支持多模板组合

六、软件管理

患者档案：自动存储、回放、打印、数据备份

数据统计：按日期 / 医生 / 治疗师统计筛查、治疗量，可打印汇总

全流程语音引导，配电极 / 传感器示意图


	

	7
	气压弹道式体外冲击波
	1
	一、核心工作参数：1. 工作原理：气压弹道式体外冲击波2. 冲击压力范围：1.0～6.0 bar 连续可调3. 冲击频率范围：1～22 Hz 连续可调4. 单次冲击次数：1～9999 次可调5. 冲击能量密度：0.08～0.30 mJ/mm²6. 手柄输出方式：连续冲击、间断冲击双模式7. 手柄最大行程：≥ 6mm8. 噪声水平：≤ 70dB

二、手柄与操作核心参数：1. 手柄类型：柔性气动手柄，适配高激惹疼痛组织2. 手柄显示：LED背光显示屏，实时显示压力、频率、计数3. 操控方式：手柄实体按键，可直接调节参数，防误触4. 标配治疗探头：直径 6mm、10mm、15mm、20mm 各1个5. 手柄线缆长度：≥ 2m

三、软件与功能核心参数：1. 内置治疗方案库：≥ 50种标准临床方案2. 3D解剖图谱：标配，精准定位治疗靶点3. 自定义方案：支持图片导入、参数自定义存储4. 病例管理：支持病历数据存储、导出、共享5. 治疗计数：自动累计冲击次数，具备中途暂停/继续功能

四、安全与电气核心参数：1. 安全标准：符合 YY 0950-2015、GB 9706.1-20202. 电磁兼容：符合 YY 9706.102-20213. 过热保护：主机、手柄双重过热自动保护4. 工作电压：AC 220V 50Hz，支持长时间连续工作

五、配置与资质：1. 质保：1以上年整机质保2. 服务：24小时售后响应，上门服务3. 培训：操作+维护培训1‑2课时


	

	8
	神经系统电刺激仪（吞咽、言语）
	1
	一、核心性能与模式：1.sEMG 表面肌电评估 + 神经肌肉电刺激 + 肌电生物反馈训练；2.生物反馈 + 电刺激联合闭环治疗；3.达阈值自动触发刺激，形成正反馈；工作模式（必选）N 刺激、M 刺激、S 刺激、sEMG 评估、生物反馈训练、生物反馈 + 电刺激联合模式；4.关键特点；5.单通道独立治疗、便携式设计、7 寸彩色屏；6.嵌入式系统、多媒体语音引导（休息 / 吞咽 / 刺激 / 结束）；7.阻抗监测 + 输出保护 + 异常报警、开机强度自动归零；8.参数锁定防误操作

二、关键技术参数：1.N 刺激；通道：1 路 N 刺激 + 1 组 sEMG 采集；2.电流：0～50mA；频率：60～100Hz；3.脉宽：300μS（对称双相方波）；4.M 刺激；5.通道：1 路；6.电流：0～15mA；7.频率：0.2～0.36Hz；8.脉宽：50～500ms；9.测量范围：10μV～1000μV；10.可实时显示：峰值、均值、面积、肌群峰值比安全阻抗检测、短路 / 开路保护、输出停止、红点提示。
三、标准配置：主机（含软件）×1；电源适配器 ×1；治疗线 ×1；无纺布电极片 ×50；吸水棉电极 ×4；自粘绑带 ×5；颈带 ×1

四、服务要求：整机质保：1 年以上、响应：24 小时；培训：1～2 课时操作 + 维护培训

 
	用途：改善吞咽障碍：激活吞咽相关肌群，提升收缩力、喉上抬，降低误吸；改善言语障碍：调节舌 / 唇 / 软腭 / 喉肌功能，修复构音、发声障碍；神经重塑 + 痉挛缓解 + 辅助功能评估。适用人群：脑卒中、脑外伤、帕金森、多发性硬化、脊髓损伤，咽喉 / 口腔颌面术后、声带麻痹、腭裂术后，老年吞咽退化、脑瘫 / 儿童发育性障碍、ICU 重症康复。



	9
	手功能综合训练系统
	1
	一、关键性能与技术参数：1.训练模块参数：肌力训练范围：握力训练阻力0–30kg（无级可调）；腕部抗阻训练阻力0–20kg。精细动作训练：配备 ≥12 种训练配件 ，含串珠、插板、螺丝拧转、手指阶梯等，尺寸适配成人及儿童手型。关节活动度支持：肩部0–180°、肘部0–150°、腕部屈伸0–90°、旋转0–180°。训练模式：支持被动训练、主动训练、抗阻训练三种模式切换。

二、调节性能参数：桌板高度：60–100cm（适配身高 1.2–1.8m）。桌板角度：0–90° 无级调节，液压阻尼锁定。有效台面：≥120cm×60cm。整机尺寸：130cm×70cm×(60–100)cm。净重：≤60kg。移动：静音万向轮（直径≥10cm）带刹车

三、安全与承重：台面材质：医用级 ABS。支架：冷轧钢板≥2.5mm。台面承重：≥100kg。支架静态承重：≥150kg。电气安全：符合 GB 9706.1-2020，漏电流≤0.1mA

四、标准配置：训练台主机 1 台。肌力训练套件 1 套。精细动作训练配件 1 套。日常活动模拟配件 1 套

五、兼容性：支持第三方配件扩展，预留 USB/Type‑C 接口。儿童附件接口：M8 螺纹。兼容常用康复评估工具收纳

六、服务与质保：整机质保：2 年以上。核心部件（液压、支架）：≥3 年。故障响应：24h 技术支持，48h 上门。每年 1 次免费校准维护


	核心用途：1.强化上肢肌群力量：针对肩、肘、腕、指关节肌群开展抗阻训练，改善肌肉萎缩、肌力下降问题。2.提升精细动作能力：通过精准操作训练，恢复手指对指、抓握、释放等精细运动功能。3.改善运动协调性：优化上肢关节活动范围与动作控制精度，提升手眼协调及双侧肢体协同能力。4.促进神经功能重塑：为脑卒中、脑外伤等神经损伤患者提供重复性运动刺激，加速神经通路修复。5.辅助日常活动能力重建：模拟穿衣、进食、书写等日常动作场景，提升患者生活自理能力。

应用场景：脑卒中、脑外伤、脊髓损伤术后康复；上肢骨折、关节置换术后功能恢复；帕金森病、多发性硬化等神经退行性疾病上肢功能维持。手外伤、腕管综合征、肩袖损伤术后康复；上肢运动损伤后肌力与协调性训练。脑瘫、发育迟缓儿童上肢运动功能发育促进；先天性上肢畸形术后康复训练。老年衰弱所致上肢功能退化干预；残疾人居家康复指导与训练。上肢功能障碍青少年生活技能与学习能力提升训练。
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	口腔数字印模仪PANDA P3
	1
	一、硬件核心参数：重小于等于228g；描头：3 种规格（常规 / D/M）；扫描深度：0–15 mm 多档可调；扫描速度：18 帧 /s；扫描精度：≤15 μm；重复精度：≤10 μm；单次扫描范围：18×16 mm；光源：多光谱激光 + LED 白光；扫描方式：无需喷粉；数据接口：USB、输出格式：STL / PLY / PTY；电脑推荐：i7-12700H + 16G + RTX3060 + Win10/11 64 位

二、软件核心亮点：金属物理键一键操作；智能追踪、AI 智能识别；着色牙加强扫描、保护间隙；自动标定、30 秒快速加热防雾；扫描头可拆卸、高温高压灭菌；口腔健康报告：二维码分享、3D 模型、PDF 导出。
三、全功能覆盖：修复 / 种植 / 正畸 / 无牙颌；软件：永久免费升级

四、其他：设备使用期限：8 年，维修可提供备用机。
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	血液透析机
	1
	一、透析液系统核心参数：1.流量：300～800mL/min，误差≤±5%；2.浓度：Na⁺130~145、K⁺0~4.0、Ca²⁺1.25~1.75、Mg²⁺0.5～1.0mmol/L HCO₃⁻20～40mmol/L，偏差≤±2%；3.温度：35~39℃，精度 ±0.1℃；4超纯：细菌≤0.1CFU/mL，内毒素≤0.03EU/mL；5.脱液精度：单次≤±3%，累计≤±2%

二、血液通路系统参数：1.血泵：50～500mL/min，误差≤±5%；2.肝素泵：0~10mL/h，精度 ±0.1mL/h；3.压力：动脉压：-800~+300mmHg，静脉压：0~500mmHg，精度 ±10mmHg；4.空气检测：≥20μL 微气泡，双检测 + 自动夹闭。
三、核心治疗性能：1.超滤率：0~4000mL/h，CCUF/PCUF 单模式；2.曲线：钠 / 超滤曲线≥4 段；3.模式：HD、HDF（前 / 后 / 在线稀释）、高通量；HDF 置换液 20～80mL/min

再循环率：≤5%

四、安全监测与防护：漏血检测：≥0.5mL/L，TMP：0~600mmHg，精度 ±15mmHg

断电保护：备用电池，血泵持续运行≥30min，管路 / 透析器连接检测，未正确连接无法启动

热 / 化学消毒，残留检测

五、整机性能：界面：触摸屏 + 物理快捷键，中文。存储：≥1000 例数据，支持 USB / 网络导出。电源：AC220V±10%，50Hz，工作≤800W，待机≤100W。在线监测：血压、血温、血容量、在线清除率。
六、配置与兼容：标配主机、标准附件、软件模块，可与 HIS/LIS/PACS 互联互通

七、资质与标准：资质：NMPA 注册证、生产许可证、ISO13485、ISO10993， 生物相容标准：GB 9706.1-2020、GB 9706.216-2021、YY 0054-2023，符合《血液净化标准操作规程（2021 版）》

八、服务与培训：保修：10 年，响应：≤6 小时，培训：每年 1 次


	单泵
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	血液透析滤过机
	1
	一、透析液系统核心参数：1.流量：300～800mL/min，误差≤±5%；2.浓度：Na⁺130~145、K⁺0~4.0、Ca²⁺1.25~1.75、Mg²⁺0.5～1.0mmol/L HCO₃⁻20～40mmol/L，偏差≤±2%；3.温度：35~39℃，精度 ±0.1℃；4超纯：细菌≤0.1CFU/mL，内毒素≤0.03EU/mL；5.脱液精度：单次≤±3%，累计≤±2%

二、血液通路系统参数：1.血泵：50～500mL/min，误差≤±5%；2.肝素泵：0~10mL/h，精度 ±0.1mL/h；3.压力：动脉压：-800~+300mmHg，静脉压：0~500mmHg，精度 ±10mmHg；4.空气检测：≥20μL 微气泡，双检测 + 自动夹闭。
三、核心治疗性能：1.超滤率：0~4000mL/h，CCUF/PCUF 双模式；2.曲线：钠 / 超滤曲线≥4 段；3.模式：HD、HDF（前 / 后 / 在线稀释）、高通量；HDF 置换液 20～80mL/min

再循环率：≤5%

四、安全监测与防护：漏血检测：≥0.5mL/L，TMP：0~600mmHg，精度 ±15mmHg

断电保护：备用电池，血泵持续运行≥30min，管路 / 透析器连接检测，未正确连接无法启动

热 / 化学消毒，残留检测

五、整机性能：界面：触摸屏 + 物理快捷键，中文。存储：≥1000 例数据，支持 USB / 网络导出。电源：AC220V±10%，50Hz，工作≤800W，待机≤100W。在线监测：血压、血温、血容量、在线清除率。
六、配置与兼容：标配主机、标准附件、软件模块，可与 HIS/LIS/PACS 互联互通


	双泵
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	射频治疗仪
	1
	一、关键核心技术参数

射频频率：460kHz±20kHz

输出模式：单极、双极输出

输出功率：1～50W 连续可调

治疗温度：30～95℃

刺激模式：电压刺激（0.00V～10.00V）、电流刺激（0.00mA～10.00mA）

电生理测试：运动测试（1Hz～50Hz）、感觉测试（50Hz～200Hz），刺激脉宽 0.1ms～5.0ms

脉冲射频：电压 20Vp～150Vp，频率 1～20Hz 可调，脉宽 10～50ms

输出定时：1s～1800s

温度检测：10℃～120℃，超温自动保护

阻抗范围：20Ω～3000Ω，异常自动保护

安全类型：I 类 CF 型，防除颤，中性电极连接检测

操作显示：≥12 寸彩色液晶触摸屏，飞梭调节

二、核心配置

主机：1 台

中性电极电缆、短电缆各 1 根

脚踏开关、电位均衡导线、电线组件各 1 套

消毒盒 4 个

射频电极 4 套、连接电缆 2 根

一次性射频套管 2 套

设备软件 1 套


	主要用于原发性三叉神经痛治疗、椎间盘突出疼痛射频消融髓核成形术


